宜兴水务集团有限公司

检测仪表等采购招标书

一、投标人须知

1、项目名称：宜兴水务集团有限公司检测仪表等采购

2、供货地点：送达宜兴水务集团有限公司。

3、投标品牌:本次招标仪表品牌为指定品牌，具体品牌型号要求见附表。

4、质量标准：具体使用要求和详细技术性能指标及参数见附表。

5、关于验收：使用单位组织验收，供货单位可以参与验收。如中标单位供货质量不符合招标要求则立即退货并承担相应的一切费用。

6、服务质保期：本次比价招标的仪表等应提供1年的免费质保(质保期自验收合格之日起开始计算)，并由供货方现场培训使用单位的操作人员2名。

7、供货方式：供方负责送货，从供方至需方现场的运杂费、装车费、卸车费由供货方负责。并与招标使用单位联系，负责安装调试运行。

8、交货期限：中标单位签订合同生效后45天内交货。如中标供应商逾期交货，除不可抗力外，每迟交1天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五。

9、付款方式：本项目不设预付款,设备验收合格后付至合同价90%,其余10%质保金一年后付清。

10、定标：在投标单位的投标文件完全符合招标文件要求，报价最低者为中标单位，次低价为中标候选人。

11、投标人应具备提供招标货物及相应能力，并应遵守有关中国法律和规章制度。

12、投标保证金：本次招标必须缴纳10000元投标保证金。(投标时交给财务) 投标时，以宜兴水务集团有限公司开具的收据，作为已交纳投标保证金的证明，该收据作为资格性检查的内容。

二、投标书要求

1、投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括如下内容：

| 序号 | 名称及内容 | 资料编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 投标报价表 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权书（若法人本人到场，则不需提供） |  |
| 4 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |
| 5 | 投标人资格、资信证明文件 |  |
| （1） | 投标人关于资格的声明函； |  |
| （2） | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（复印件）； |  |
| 6 | 质量及服务承诺函 |  |

2、招标标文件的密封和标记

投标文件一式两份装订成册，正本、副本均应在封面上标明“正本”或“副本”字样之后装袋密封在一个包封内，封口处加盖单位公章。投标人不得自行修改招标文件任何内容；不按规定密封的投标文件无效。并在包装封面上写明：

招标人：宜兴水务集团有限公司 地址：宜兴市岳东路5号 宜兴水务集团有限公司 检测仪表等采购投标文件 （2017年3月24日14:30时前不准启封） 投标人的名称：××××××（单位盖章及代表签字或盖章）

（投标文件“外包封”包封标签格式）

3、投标单位代表必须有法定代表人授权书并加盖投标人公章方可参与投标（授权书格式附后）。

4、开标时间：2017年3月24日下午14:30时,投标人携带标书至公用事业局315室，当场开标、评标，逾期到达视为弃权处理。

- 本次招标最高限价为57万元。

三、评标办法：

- 投标书必须符合招标书的要求，否则视为废标。

- 投标报价最低价为中标人，次低价为候补中标人。

四、合同书的签订：

投标人中标后，2天内应与招标人签订合同，反之，视作放弃，并由候补中标人中标。

招标人：宜兴水务集团有限公司

联系人： 俞剑芝 赵淑萍

电话：0510-80718720

传真： 0510-80718720

日期：2017年3月 日

附表一

投标函（格式）

项目名称：宜兴水务集团有限公司检测仪表等采购

致：宜兴水务集团有限公司

根据你方的投标通知书，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人的名称），。

据此函，签字人兹宣布承诺如下：

1．完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2．我方投标报价为人民币（大写）							元。

（小写）							元

3．若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目业主签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，同意中止合同，并承担相应的经济责任。

4．在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年	月	日

附表二

投标人法定代表人授权书（格式）

投标人法定代表人授权书

项目名称：宜兴水务集团有限公司检测仪表等采购

致：宜兴水务集团有限公司

（投标人名称），是中华人民共和国合法企业，法定地址												。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）居民身份证编号：							代表我公司（厂）全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（厂）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

特签字如下，以兹证明。

授权人：（签字）

代理人：（被授权人签字）

投标人名称：（盖公章）

地址：

日期：2017年	月		日

附表三

质量和质量承诺函（格式）

项目名称：宜兴水务集团有限公司检测仪表等采购

致：宜兴水务集团有限公司

我代表（投标人名称）为保证中标货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合供货方所提出的技术及参数要求、质量合格的产品。

2．保证所供主要部件投标品牌原厂生产的产品。设备交货时，确保主要部件带有质量检验合格证书、质保单。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4．在货物使用过程中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的经济损失。

5．设备在质保期内如发生质量问题，保证在24小时内予以响应。

6．保证在包换期内对使用方确需更换的部件应在48小时内提供同等质量性能的部件，确保其正常使用。

7.在设备的升级使用寿命周期内，能保证使用方更换到原厂同质的零部件，确保其正常使用

8．加强售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品安装、使用的全过程。

9．若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力。

投标人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年		月			日

附表四

投标报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量（台） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线余氯仪 | 比色法，哈希CL17，热电 | 5 |  |  | 哈希CL17带 Modbus通讯模块 热电Chlorine XP带2路输出，Modbus通讯模块， |
| 2 | 在线浊度仪 | 哈希，热电 | 22 |  |  | 哈希1720E双通道 热电AquaClear双通道双继电器 |
| 3 | 余氯仪试剂 |  | 5套 |  |  | 配套在线余氯仪 |
| 投标总报价 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

单位：元

投标人：（单位  盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2017年		月			日

附表五

多参数水质分析仪招标要求及技术参数

### 1、低量程浊度分析仪

用途：用于自来水厂和污水处理厂中水处理过程中浊度的测量、显示和传输；

浊度传感器技术参数：

- *测量原理：90°散射光，内置气泡去除系统；

- *量程：0.001~100NTU；

- *精度：0~40NTU：读数的±2%或±0.015NTU，40~100NTU：读数的±5%；

- 分辨率：0~9.9999NTU：0.0001NTU，10.000~99.999NTU：0.001NTU；

- 重复性：优于读数的±1.0%或±0.002NTU；

- 响应时间：15秒；

- 信号平均时间：6、30、60、90秒可选；

- 样品流量：200~750mL/min；

- 操作温度：0~50℃(单探头)；0~40℃(双探头)；

- 试样进口管件：1/4英寸NPT（标准锥管螺纹）×1/4英寸承压管件；排水口： 1/2英寸NPT（标准锥管螺纹）与软管的连接管件；

- 传感器电缆：2米，电缆可延长；

- 检出限：0.0032NTU（根据ISO15839)；

控制器技术参数：

- *显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

- 显示屏分辨率：160×240像素；

- 显示屏尺寸：48×68mm（1.89×2.67"）；

- 安全等级：两个密码保护；

- *探头输入：单通道或双通道；

- *输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能以。

- 工作环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

- 存储环境：-20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝；

- 继电器：四个SPDT (C型)触头，1200W，5 A，250Vac；

### 2、余氯/总氯分析仪

用途：用于自来水厂、工业过程用水和污水处理厂中水处理等加氯消毒过程中的余（总）氯测量、显示和传输。

技术参数：

- *测量原理：DPD比色法，分析周期推荐2-10分钟，可准确测量余氯或总氯含量；

- *利用内置曲线校正；

- 测量范围：0～10mg/L的余氯或总氯；

- 准确度：读数的±5%或0.035mg/L Cl2；

- *精度：读数的±5%或0.005mg/L Cl2；

- *检测限：0.035mg/L；

- 测量时间：2-10分钟；

- 样品流量：200~500 mL/min；

- 样品压力范围：0.01～0.5Mpa；

- 进样尺寸：1/4-inch OD 聚乙烯管（快接头）；出样尺寸：1/2-inch ID 软管；

- 显示：LCD液晶屏；

- 输出：4～20mA，继电器；

- 通讯协议：可选AquaTrend网络接口（Lonworks）；

- 操作环境：5～40℃，0～90％相对湿度；

- 电源：100～230VAC，50/60Hz；

- 认证：CE，UL1262 ETL，CSA22.2，No.142；

- 防护等级：IP62，室内安装；

- 仪器安装方式：壁挂/面板/夹管式安装。

投标人签到记录表

项目名称：宜兴水务集团有限公司检测仪表采购

| 序号 | 投标人单位名称 | 投标人签字 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

评标汇总表

项目名称：宜兴水务集团有限公司检测仪表采购（最低价中标）日期：

| 序号 | 投标单位名称 | 报价 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

评标人推荐中标单位：                                候补中标单位：

评标人签字：

投标人符合性文件记录表

项目名称：宜兴水务集团有限公司检测仪表采购

| 序号 | 符合性文件要求 | 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标函 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价表 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人法人代表人授权书 |  |  |  |  |  |
| 5 | 法人代表、投标人身份证复印件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标人资格声明函 |  |  |  |  |  |
| 7 | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件） |  |  |  |  |  |
| 8 | 质量及服务承诺书 |  |  |  |  |  |